## 设备列表
系统名称 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 附件以及选配 | 适用频率范围 | 主要功能性能指标 | 数量 | 单位 | 原产地和制造商名称
5G以及IOT高性能射频芯片测试系统 | 1 | 低频噪声分析仪 | E4727A | DIP16测试夹具 |  | 噪声灵敏度：-183 dBV2/Hz，高电压±200 V和超低频率0.03 Hz下的噪声测量。 | 1 | 台 | 马来西亚keysight
| 2 | 电磁干扰测试仪 | WM9500CE | 支架、主机 | λ850nm | 测量范围0.6m-2m，视角56°，红外线反射式获取空间坐标，精度±1mm。 | 1 | 套 | Morita
| 3 | 老化检测测试机 | TH801 |  |  | 85℃-125℃，可配置模拟、数字、混合信号芯片工作状态；实时监测并记录环境温度，以及每颗芯片电压，电流，频率，寄存器状态等数据。 | 1 | 台 | 顶策
| 4 | 逻辑分析仪 | 16864A | 16864A-700；E5380B；E5381B |  | 1、136 通道、350 MHz 状态、12.5 GHz 计时缩放、2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配。2、1.4 GHz 触发序列发生器确保捕获高速事件。3、Increase maximum state speed to 700 MHz, 1.4 GSa/s。4、Probe, 34 channel single-ended Mictor connector, connects to 90-pin LA cable。5、 Probe, 17 channel differential flying leads, connects to 90-pin Logic Analyzer cable。 | 1 | 台 | 马来西亚keysight
| 5 | 任意波形发生器 | AWG5202 | AWG5202-250 ;AWG5202-R3 ;AWG5202-2DC | 1Khz-5 Ghz | 模拟输出口2个，标记输出数8个；直接直流输出：1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出：-17 至 -5 dBm 单端，BW 10MHz 至 2GHz（标准）/// 交流安培输出：-85 至 +10 dBm 单端，BW 10MHz 至 2GHz（可选）；5 GS/s；增加直流高带宽放大输出。 | 1 | 台 | 中国Tektronix
| 6 | 矢量网络分析仪 | ZNB8 | ZV-Z170；ZV-Z191 | 10Mhz-8.5Ghz | 2端口基本功能，动态范围140dB；扫描时间＜4ms；功率+13dBm，最大98dB；支持手动和自动校准；接口形式N(F)。Calibration kit, 50 Ohm, N(f), 0 Hz to 9 GHz, Open, Short, Match, Through。RF cable 50 Ohm; N(m) to N(m); DC to 18GHz, flexible, phase stable。 | 1 | 台 | 德国，R&S
| 7 | 示波器 | MSO64B | 6-BW-6000；MSO64B-WIN；MSO64D；TDP7706；TAP1500 | 1GHz~ 10GHz | 采样率50 GS/s，记录长度62.5M-1G，4个模拟通道；6GHZ带宽；低压差分探头，带宽6GHZ；有源探头1.5 GHZ，10X，单端。 | 1 | 套 | 中国Tektronix
| 8 | 数字万用表 | 3458A | 3458A-002 |  | 1、最大测量速度 100,000 个读数/秒。2、高达 148,000 个读数的存储深度。3、自行调节和自行验证的自动校准功能4、High stability 4 ppm per year reference | 1 | 台 | 马拉西亚 Keysight
| 9 | 数字万用表 | 2002 |  |  | 具有1nV DCV灵敏度和0.0006%基本精度。 | 1 | 台 | 中国Tektronix
| 10 | 相位噪声分析仪主机 | FSWP50 | FSWP-B4；FSWP-B60 | 1MHz~50GHz | 内置高稳晶振,相位噪声：< –166 dBc (1 Hz) （f = 1 GHz，10 kHz 偏移）；High stability OCXO with low phase noise；cross correlation 1MHz to 50GHz。 | 1 | 台 | 德国，R&S
| 11 | 信号源 | SMA100B | SMAB-B120；SMAB-B93；SMAB-B1H ；SMAB-B29；SMAB-K22；SMAB-K23；SMAB-K720；SMAB-K28 | 8KHz~20GHz | SSB 相位噪声：1 GHz 下为 <-152 dBc（典型值），10 GHz 下为 <-132 dBc（典型值）；宽带噪声：10 GHz 下为 <-162dBc（测量），偏移值为 30 MHz；输出功率+18dBm@13GHZ,+20dBm@17GHZ。8KHZ~20GHZ；Height unit 3 HU；高性能OCXO参考振荡器；差分时钟合成器，3GHz；Pulse modulator，Pulse generator；调幅/调频/调相；功率测量选件，可外接功率探头。 | 1 | 台 | 德国，R&S
| 12 | 音频分析仪 | APx555B | CAB-526;APX-SW-555ADCTEST;APX-DSIO;CAB-DSIO;APX-PDM;APX-BT-DUO | 输出：0.001 Hz - 80.1 kHz(DAC)；; 5 Hz - 204 kHz(模拟) | 信号源频率精度 3ppm(DAC), 30ppm(模拟, 精准调节)；软件选项，支持ADC测试模式;数字串行I/O (DSIO)选项提供直接多通道连接到芯片级接口，如I2S、TDM和其他流行的串行接口格式，包括左对齐、右对齐和DSP;硬件选项，为PDM的音频设备或智能芯片抽取器提供直接连接;提供了更广泛的A2DP编解码器选择，更快的配对和连接时间，增加了APx500测量软件中的功能集，并改进了用于生产测试环境的RF屏蔽。 | 1 | 台 | 美国AP
太赫兹S参数测试系统 | 13 | 网络分析仪 | 3672E | 3672E-400，3672E-401，3672E-008，3672E-S11，3672E-S80， | 10MHz～67GHz | 系统动态范围100dB（典型值）;中频带宽：1Hz～5MHz；端口1/3:最大输出功率+9dBm。端口2/4:最大输出功率+8dBm；配置源通路4个50dB程控步进衰减器和接收机通路4个50dB程控步进衰减器；脉冲状态下S参数测量；TDR时域阻抗测试、眼图分析等；频率偏移测量，毫米波扩频主机需选配该选件。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 14 | 1.85mm机械校准件 | 20209LB |  | DC～67GHz | 频率范围：DC～67GHz。 | 1 | 套 | 中国思仪
| 15 | 1.85mm电子校准件 | 20409 |  | 10MHz～67GHz | 频率范围：10MHz～67GHz。 | 1 | 套 | 中国思仪
| 16 | 1.85mm测试电缆 | FF0CN0CM025.0 |  | DC～67GHz | 频率范围：DC～67GHz。 | 2 | 根 | 中国思仪
| 17 | 1.85mm测试电缆 | FF0CN0CL025.0 |  | DC～67GHz | 频率范围：DC～67GHz。 | 2 | 根 | 中国思仪
| 18 | 扩频系统电缆 | 364X-003 |  | / | 线缆1套，有详细清单 | 1 | 套 | 中国思仪
| 19 | S参数测试模块 | 3643NA |  | 50GHz～75GHz | 反射跟踪≤0.12dB；传输跟踪≤0.12dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 20 | S参数测试模块 | 3643P |  | 75GHz～110GHz | 反射跟踪≤0.12dB；传输跟踪≤0.12dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 21 | S参数测试模块 | 3643Q |  | 110GHz～170GHz | 反射跟踪≤0.15dB；传输跟踪≤0.15dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 22 | S参数测试模块 | 3649 |  | 170GHz～220GHz | 反射跟踪≤0.25dB；传输跟踪≤0.25dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 23 | S参数测试模块 | 3643S |  | 220GHz～325GHz | 反射跟踪≤0.2dB；传输跟踪≤0.2dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 24 |  | 3643SA | [5 empty] | 中国思仪
| 25 | S参数测试模块 | 3649S |  | 220GHz～325GHz | 反射跟踪≤0.2dB；传输跟踪≤0.2dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 26 | S参数测试模块 | 3649B |  | 325GHz～500GHz | 反射跟踪≤0.3dB；传输跟踪≤0.3dB。 | 2 | 台 | 中国思仪
| 27 | 5mm波导校准件 | 32156 |  | 50GHz～75GHz | 频率范围：50GHz～75GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
| 28 | 3mm波导校准件 | 32141 |  | 75GHz～110GHz | 频率范围：75GHz～110GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
| 29 | 2mm波导校准件 | 32155 |  | 110GHz～170GHz | 频率范围：110GHz～170GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
| 30 | 5mm波导校准件 | 20301 |  | 170GHz～220GHz | 频率范围：170GHz～220GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
| 31 | 3mm波导校准件 | 20302 |  | 220GHz～325GHz | 频率范围：220GHz～325GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
| 32 | 2mm波导校准件 | 20301T |  | 325GHz～500GHz | 频率范围：325GHz～500GHz | 1 | 盒 | 中国思仪
太赫兹信号发生系统 | 33 | 信号发生器 | 1465L | 1465-H01B；1465-H02C；1465-H04；1465-H05 | 100kHz ～67GHz | 功率范围：-20dBm～+5dBm，90dB程控步进衰减器最小功率可设置-110dBm，窄脉冲调制增加脉冲调制功能，最小脉宽20ns；超低相位噪声，优化单边带相位噪声，10GHz@10kHz：-120dBc/Hz。大功率输出，最大功率可设置+8dBm。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 34 | 倍频源模块 | 82406 |  | 50GHz～75GHz | 输出功率≥+13dBm；倍频系数4。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 35 | 倍频源模块 | 82406A |  | 75GHz～110GHz | 输出功率≥+10dBm；倍频系数6。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 36 | 倍频源模块 | 82406B |  | 110GHz～170GHz | 输出功率≥+2dBm；倍频系数12。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 37 | 倍频源模块 | 82406C |  | 170GHz～220GHz | 输出功率≥-2dBm；倍频系数12。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 38 | 倍频源模块 | 82406D |  | 220GHz～325GHz | 输出功率≥-8dBm；倍频系数18。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 39 | 倍频源模块 | 82406E |  | 325GHz～500GHz | 输出功率≥-18dBm；倍频系数36。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 40 | 低损耗射频电缆 | / |  | DC～26.5GHz | 3.5mm/3.5mm-JJ(150MM)测试电缆 | 1 | 台 | 中国思仪
太赫兹信号接收分析系统 | 41 | 频谱分析仪 | 4051L | 4051-H34-67；4051-H36；4051-H38C；4051-H41；4051-H40 | 3Hz ～67GHz | 分析带宽10MHz;平均噪声电平-135dBm/Hz。低噪声前置放大器，噪声优化，平均噪声电平-150dBm/Hz。预选器旁路，提供最佳的宽带信号接收特性。1GHz分析带宽，支持10Hz～1000MHz分析带宽。实时频谱分析，提供数字荧光频谱以及无缝瀑布图功能，包括频率模板触发，最大可支持200MHz带宽实时频谱分析。外部频率扩展，提供使用外部混频方法扩展频率测试范围的能力。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 42 | 频谱仪扩频模块 | 82407NA |  | 50GHz～75GHz | 噪声电平-150dBm/Hz；谐波次数6。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 43 | 频谱仪扩频模块 | 82407PA |  | 75GHz～110GHz | 噪声电平-150dBm/Hz；谐波次数9。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 44 | 频谱仪扩频模块 | 82407QB |  | 110GHz～170GHz | 噪声电平-140dBm/Hz；谐波次数12。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 45 | 频谱仪扩频模块 | 82407SA |  | 170GHz～260GHz | 噪声电平-140dBm/Hz；谐波次数18。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 46 | 频谱仪扩频模块 | 82407S |  | 220GHz～325GHz | 噪声电平-140dBm/Hz；谐波次数24。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 47 | 频谱仪扩频模块 | 82407R |  | 325GHz～500GHz | 噪声电平-140dBm/Hz；谐波次数24。 | 1 | 台 | 中国思仪
太赫兹功率测量系统 | 48 | 微波功率计 | 2438PA |  | 9kHz～500GHz | 脉冲功率范围：-40dBm～+20dBm；上升时间13ns。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 49 | 峰值功率探头 | 81703L |  | 500MHz～67GHz | 脉冲功率范围-40dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 50 | 毫米波功率探头 | 71716 |  | 50GHz～75GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 51 | 毫米波功率探头 | 71717 |  | 75GHz～110GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 52 | 毫米波功率探头 | 71718 |  | 110GHz～170GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 53 | 毫米波功率探头 | 87106A |  | 170GHz～220GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 54 | 毫米波功率探头 | 87106B |  | 220GHz～325GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
| 55 | 毫米波功率探头 | 87108B |  | 325GHz～500GHz | 功率范围-30dBm～+20dBm | 1 | 只 | 中国思仪
太赫兹噪声测试系统 | 56 | 噪声系数分析仪 | 3986H |  | 10MHz～50GHz | 噪声系数测量范围：0～30dB（超噪比12dB～17dB） | 1 | 台 | 中国思仪
| 57 | 噪声源 | 16603HB |  | 10MHz～50GHz | 超噪比范围10dB～19dB。 | 1 | 个 | 中国思仪
| 58 | 噪声系数测试模块 | 82411H |  | 50GHz～63.5GHz | 输入端口驻波比＜1.7；通道增益≥0dB。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 59 | 噪声系数测试模块 | 82411K |  | 61.5GHz～75GHz | 输入端口驻波比＜1.7；通道增益≥0dB。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 60 | 噪声系数测试模块 | 82411L |  | 75GHz～88.5GHz | 输入端口驻波比＜1.8；通道增益≥0dB。 | 1 | 台 | 中国思仪
| 61 | 5mm噪声源 | STZ-15-I1 |  | 50GHz～75GHz | WR15 波导口 | 1 | 个 | 中国思仪
| 62 | 3mm噪声源 | STZ-10-I1 |  | 75GHz～110GHz | WR10 波导口 | 1 | 个 | 中国思仪
在片测试平台 | 63 | 8寸手动探针台 | TS200A-SE系列 | 控制卡、电缆、波导、偏置T、转接器等；工控机、机柜、显示器等 | DC-500GHz | 手动探针台-40 to +200 °C； | 1 | 套 | MPI
| 64 | GSG探针 | 50-GSG-100-BT |  | DC-67GHz | 插入损耗＜1.0dB；回波损耗＜18dB。 | 2 | 只 | GGB
| 65 | GSG探针 | 75-GSG-100-BT |  | 50GHz-75GHz | 插入损耗＜1.25dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
| 66 | GSG探针 | 110-GSG-100-BT |  | 75GHz-110GHz | 插入损耗＜1.75dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
| 67 | GSG探针 | 170-GSG-50-BT |  | 110GHz-170GHz | 插入损耗＜2.0dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
| 68 | GSG探针 | 220-GSG-50-BT |  | 170GHz-220GHz | 插入损耗＜2.0dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
| 69 | GSG探针 | 325-GSG-50-BT |  | 220GHz-325GHz | 插入损耗＜3.0dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
| 70 | GSG探针 | 500-GSG-50-BT |  | 325GHz-500GHz | 插入损耗＜4.0dB；回波损耗＜15dB。 | 2 | 只 | GGB
器件特性和温度测试系统 | 71 | 红外热像仪 | FLK-TIX650 |  |  | 21微米微距镜头、广角镜头、订制云台、配套三脚架等、导热材料。 | 1 | 台 | Fluke
| 72 | 阻抗分析仪 | IM7587 |  | DC-3GHz | 阻抗分析仪，选配测试夹具台，订制夹具，配套校准件，测试线缆，适配器，通讯线缆 | 1 | 台 | Hioki
| 73 | 直流电源 | 2220-30-1 |  |  | 直流电源、直流电源连接线 | 1 | 台
激光雷达系统芯片综合测试系统/激光雷达窄脉冲LIV测试系统 | 74 | 红外测试平台 | KTS NPLIV | 积分球一；积分球二；主控计算机；测量软件；高速光探测器；定制光学测试台；测试机柜；测试光学平台；连接电缆 |  | 1和2.5英寸全朗伯体反射面，进光口0.25英寸，SMA905接口。最小脉冲宽度3ns，最大驱动电压大于100V，最大驱动电流大于100A，最大占空比0.1%。1.4ghz带宽，波长范围800-1600nm。 | 1 | 套 | 柯泰Cotest
| 75 | 示波器 | MSO-444-BW-1500 |  |  | 带宽不小于1.5G，四通道（推荐六通道），支持至少1个数字波形，同时测量项不小于6个，支持脉冲测量时自定义参考电平算法。 | 1 | 台 | 中国Tektronix
| 76 | 脉冲发生器 | AFG31252 |  | 250 MHz | 脉冲峰值：不小于2.5V@50欧姆，最小脉宽＜5ns，最小占空比不大于0.01%。 | 1 | 台 | 中国Tektronix
| 77 | 直流电源 | IT6723B |  |  | 150V，20A最大功率850W。 | 1 | 台 | 艾德克斯
| 78 | 直流电源 | IT6723A |  |  | 0-30V，6A x2ch；0-5V，3A。 | 1 | 台 | 艾德克斯
面向无人驾驶车载激光雷达的高速激光驱动芯片项目/高低温测试系统 | 80 | 控温机 | MAX TC |  |  | MaxTC Temp forcing system (-70℃-175℃；90W@-40℃。) | 1 | 台 | 韬盛
| 81 | 空压机 | EKOM DK50 |  |  | Ekom高性能无油空压机（EKOM DK50,带干燥机，-70℃露点；质保期12个月，原厂提供技术支持） | 1 | 套 | 韬盛
| 82 | 定制温控机夹具 | KIT |  |  | Max TC转换KIT（订制Plunger tip，socket adaptor,Backside cover） | 1 | 个 | 韬盛

## 耗材统计
序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 附件以及选配 | 适用频率范围 | 主要功能性能指标 | 数量 | 单位 | 制造商名称
1 | ADC数字信号处理评估板 | DC890B | USB转接线 |  | 用于Pscope评估套件的USB转接板，数据采集控制器。 | 1 | 个 | 亚德诺/ADI
2 | ADS127L01信号采集板 | ADS127L01 |  |  | ADS127L01/24Bit 512Ksps ADC模块/±10V输入 | 2 | 个 | 中瑞科技
3 | BNC-KJK三通 | BNC-KJK |  |  | BNC一公转二母 | 3 | 个 | 康威科技
4 | ESP32开发板 | ESP32 | MICRO USB转USB接线 |  | 无线WiFi+蓝牙2合1双核CPU 兼容Arduino MicroPyth。集成了天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪放大器、过滤器和电源管理模块。 | 3 | 个 | 巨人电子
5 | FPGA开发板 | AN7035B | 下载器、mini USB线，AN9238 ADC采集板 |  | XC7A35T-2FGGC484I，逻辑单元33280，,发器41600， | 1 | 套 | ALINX
6 | IV转换放大器模块 | IV-AMP1656SP |  |  | 供电DC15-24V，增益系数100K V/A,输入电流100uA。 | 1 | 个 | 康威科技
7 | JTAG仿真器 | ADZS-ICE-1000 |  |  |  | 1 | 个 | 亚诺德/ADI
8 | OPA855跨阻转接板 | OPA855转接板 |  |  | 光电转换光板 | 5 | 套 | 康威科技
9 | RF测试线 | SMA母转IPEX |  | DC-3GHZ | SMA母转IPEX，10cm | 5 | 根 | 卓翔电子
10 | SMA转接器 | SMA公转母 |  |  | SMA公转母 | 5 | 个 | 康威科技
11 | SMA转接器三通 | SMA-KJK |  |  | SMA一公转二母 | 6 | 个 | 康威科技
12 | SMA转香蕉头连接线 | SMA公头转香蕉头 50cm |  |  | SMA公头转香蕉头 50cm | 3 | 根 | 康威科技
13 | usb转DB9 | 3.3V DB9232电平2303 |  |  | 线长1米，线径3.8，铜丝规格15*0.1，里面有4根芯线，分别为gnd txd rxd vcc-5v（vcc可选）。 | 2 | 根 | 立信电子
14 | usb转DB9 | 3.3V DB9TTL电平2303 |  |  | 线长1米，线径3.8，铜丝规格15*0.1，里面有4根芯线，分别为gnd txd rxd vcc-5v（vcc可选）。 | 2 | 根 | 立信电子
15 | USB总线适配器 | UTA0302 | USB转接线，杜邦线转伸缩夹 |  | 小白盒子 | 3 | 套 | 图莫斯
16 | ZNB8网分校准件 | 国产替代85033E/85052D |  | DC-9Ghz | 母头3.5mm，load：vswr dc-3g＜1.04，3g-6g＜1.05;open:相位差±1°；short:相位差±1°。 | 1 | 套 | INMET
17 | 差分单端转换器 | ADF4350 |  | 3GHZ | 单端口转换装置 巴伦 1:1 100KHZ-3GHZ | 2 | 个 | HQXRTEK
18 | 超高速电压比较器模块 | TLV3501 |  | DC-120MHZ | 5V单电源供电，输入阻抗50欧姆，支持同相、反向、同反比较。 | 2 | 个 | 康威科技
19 | 超宽带差分放大器 | IVA-05208 |  | 带宽1.8Ghz | 增益25db，不失真输出电压430mvpp。 | 1 | 个 | 康威科技
20 | 超柔低损测试电缆 | A22-1.85M1.85四孔法兰母头-0.2m |  | DC-67 | 驻波：1.4；插损0.16dB/m@6GHZ；插损0.29dB/m@18GHZ. | 1 | 根 | 泰莱微波
21 | 超柔低损测试电缆 | A22-1.85M1.85四孔法兰母头-0.5m |  | DC-67 | 驻波：1.4；插损0.16dB/m@6GHZ；插损0.29dB/m@18GHZ. | 1 | 根 | 泰莱微波
22 | 超柔低损测试电缆 | A22-1.85M1.85F-0.2m |  | DC-67 | 驻波：1.4；插损0.16dB/m@6GHZ；插损0.29dB/m@18GHZ. | 1 | 根 | 泰莱微波
23 | 低损线缆 | 3.5mm/3.5mm-JJ(150cm) |  | DC-26.5GHz | SMA公-SMA公 | 6 | 根 | 中电思仪
24 | 低噪E4727测试模块 | E4727AK06 |  |  | OSCILLATION BLOCK FILTER(TYPE1) | 2 | 个 | KEYSIGHT
25 | 低噪E4727测试模块 | E4727AK07 |  |  | OSCILLATION BLOCK FILTER(TYPE2) | 2 | 个 | KEYSIGHT
26 | 低噪E4727测试模块 | 2N7002K |  |  | REF DUT | 1 | 个 | KEYSIGHT
27 | 低噪E4727测试线缆 | SMA(M)-SMA(M)/WA-SMAP/2-RG174-L1000-DNS |  |  | 1M连接线缆 | 1 | 根 | KEYSIGHT
28 | 低噪E4727测试线缆 | 16494B |  |  | INPUT/OUTPUT/substrate cable | 3 | 根 | KEYSIGHT
29 | 低噪E4727测试线缆 | SMA(M)-SSMC(Plug)/CNSMA-SSMC-200 |  |  | 20CM连接线缆 | 8 | 根 | KEYSIGHT
30 | 低噪E4727测试线缆 | SMA(M)-SSMC(Plug)/CNSMA-SSMC-250 |  |  | 25CM连接线缆 | 5 | 根 | KEYSIGHT
31 | 低噪E4727测试线缆 | SMA(M)-SMA(M)Adapter/SMA-A-PP |  |  | SMA转接器，母转母 | 4 | 个 | KEYSIGHT
32 | 低噪E4727测试线缆 | E146924 |  |  |  | 1 | 根 | KEYSIGHT
33 | 低噪E4727测试线缆 | SMA(M)-SMA(M)/WA-SMAP/2-RG174-L200-DNS |  |  | 20cm连接线缆 | 4 | 根 | KEYSIGHT
34 | 低噪E4727测试线缆 | SSMC(Plug)-SSMC(Plug) |  |  | 5CM连接线缆 | 2 | 根 | KEYSIGHT
35 | 低噪E4727测试线缆 | bnc（f）-sma（m） |  |  | bnc母头转SMA公头 | 3 | 个 | KEYSIGHT
36 | 低噪E4727测试线缆 | 36pin MDR |  |  | 10336-10326，I/F module-input module | 2 | 根 | KEYSIGHT
37 | 低噪E4727测试线缆 | 16493J-CFG002 |  |  | 连接线缆 | 2 | 根 | KEYSIGHT
38 | 低噪放 | TLLA0.5G40-28-50 |  | 0.5G-40GHz | 频率0.5ghz-40ghz，增益28dB，噪声系数5dB，P1dB 17dBm，驻波2，接口2.92mm。 | 1 | 个 | 泰莱微波
39 | 电缆组件 | BNC公头转SMA |  |  | BNC公头转SMA公弯头射频RF同轴线SMA/Q9-JWJ镀银RG316高频线50欧*50CM | 3 | 根 | zave
40 | 电缆组件 | BNC公头转SMA |  |  | BNC公头转SMA公弯头射频RF同轴线SMA/Q9-JWJ镀银RG316高频线50欧*1M | 2 | 根 | zave
41 | 电缆组件 | DC5.5*2.1公头转鳄鱼夹 |  |  | DC5.5*2.1公头转鳄鱼夹红黑线25cm（2条） | 5 | 根 | zave
42 | 电缆组件 | BNC公对公 |  |  | 50欧姆BNC公对公信号线50-3同轴线示波器Q9视频接头公转公连接线*50CM | 2 | 根 | 卓翔电子
43 | 电缆组件 | BNC公对公 |  |  | 50欧姆BNC公对公信号线50-3同轴线示波器Q9视频接头公转公连接线*1M | 2 | 根 | 卓翔电子
44 | 电缆组件 | N-KYJ |  |  | 射频同轴N公转SMA母高频线50-3蓝色半柔SMA/N-KYJ高频测试线50欧*50CM | 3 | 根 | 泰莱微波
45 | 电缆组件 | N-KYJ |  |  | 射频同轴N公转SMA母高频线50-3蓝色半柔SMA/N-KYJ高频测试线50欧*1M | 2 | 根 | 泰莱微波
46 | 电缆组件 | SMA-KYJ |  | DC-26.5GHz | 高频低损SMA公转母延长线SMA-JKY射频测试线SMA公母镀银线50欧姆*50CM | 3 | 根 | 泰莱微波
47 | 电缆组件 | SMA-KYJ |  | DC-26.5GHz | 高频低损SMA公转母延长线SMA-JKY射频测试线SMA公母镀银线50欧姆*1M | 2 | 根 | 泰莱微波
48 | 电缆组件 | SMA-JJ |  | DC-26.5GHz | AP跳线SMA公对公镀银高频线SMA-JJ同轴线RG142蓝超柔射频测试线6G*50CM | 1 | 根 | 泰莱微波
49 | 电缆组件 | SMA-JJ |  | DC-26.5GHz | AP跳线SMA公对公镀银高频线SMA-JJ同轴线RG142蓝超柔射频测试线6G*1M | 1 | 根 | 泰莱微波
50 | 电缆组件 | SMA-KB1 |  | DC-26.5GHz | SMA-KB1单边母头射频同轴信号线SMA母头单边连接线50-1半钢连接线*10cm | 10 | 根 | 泰莱微波
51 | 电源测试测试线 | 鳄鱼夹转鳄鱼夹 |  |  | 线长30cm | 30 | 根 | zave
52 | 电源测试测试线 | 鳄鱼夹转鳄鱼夹 |  |  | 线长1m | 20 | 根 | zave
53 | 电源测试测试线 | DC5.5*2.1公头转鳄鱼夹 |  |  | DC5.5*2.1公头转鳄鱼夹红黑线25cm（1条） | 10 | 根 | zave
54 | 电源测试导线 | DC5.5*2.1母头转鳄鱼 |  |  | DC5.5*2.1母头转鳄鱼夹红黑线25cm（1条） | 20 | 根 | zave
55 | 电源转接线线 | 香蕉头转鳄鱼夹电源线 |  |  | 香蕉头转鳄鱼夹红黑（双线） | 15 | 根 | 康威科技
56 | 电源转接线线 | 香蕉头转鳄鱼夹电源线 |  |  | 香蕉头转鳄鱼夹（单线） | 10 | 根 | zave
57 | 杜邦线 | 纯铜线长20cm，耐压300V | 公转母，母转母；杜邦线排1X20 |  | 线芯7x0.16mm，高韧性硅胶材质UL3239，额定温度-60℃-200℃，额定电压3000V。 | 120 | 根 | 奇奇速联
58 | 高精度静电计 | ADA4530-1 |  |  | 主芯片轨对轨运放，偏置电流fA级。输入电流1pA-3.4nA.输出电压：vout=I*R1（默认1GΩ）。 | 1 | 个 | 康威科技
59 | 高频测试线缆 | AL26-35M24F-01.20M |  | DC-50GHz | SMA公-SMA母 | 4 | 根 | 中电思仪
60 | 高频测试线缆 | AL18-SMSM-01.80M |  | DC-26.5GHz | SMA公-SMA公 | 4 | 根 | 中电思仪
61 | 高频测试线缆 | AL26-35M35M-01.80M |  | DC-26.5GHz | SMA公-SMA公 | 2 | 根 | 中电思仪
62 | 高频测试线缆 | AL18-SMSM-3.0M |  | DC-26.5GHz | SMA公-SMA公 | 1 | 根 | 中电思仪
63 | 高频测试线缆 | FF0CN0CL0250 |  | DC-67GHz | 驻波1.48，插损5.5dB，相位稳定度8deg，长度67cm。 | 2 | 根 | 中电思仪
64 | 高频测试线缆 | FF0CN0CM0250 |  | DC-67GHz | 驻波1.48，插损5.5dB，相位稳定度8deg，长度67cm。 | 2 | 根 | 中电思仪
65 | 高速ADC评估板 | LTC2508-32/DC2222A |  |  | ±0.5ppm INL (典型值)； 在 61sps 时的 145dB 动态范围 (典型值)； 在 4ksps 时的 131dB 动态范围 (典型值)； 具同步功能的可配置数字滤波器； 双输出 32 位 SAR ADC 32 位数字滤波低噪声输出； 14 位差分 + 8 位共模 1Msps 无延迟输出； 1.8V 至 5V SPI 兼容型串行 I/O 低功率：24mW (在 1Msps) | 1 | 个 | 亚德诺/ADI
66 | 高速DDS模块 | AD9910 驱动板 |  |  | 内置14bitDAC直接数字频率合成器，支持1GSPS采样率。 | 1 | 个 | 康威科技
67 | 高速免焊连接器 | 1.85-JFDEL13 |  | DC-67 | 阻抗50欧姆，1.85mm公座，插损0.05*sqt（f_ghz） | 10 | 个 | 泰莱微波
68 | 高速免焊连接器 | 1.85-KFDEL13 |  | DC-67 | 阻抗50欧姆，1.85mm母座，插损0.05*sqt（f_ghz） | 10 | 个 | 泰莱微波
69 | 光电IV转换放大器模块 | LSSAPD9-500 |  |  | 10V供电，偏置电流调节25V-175V。模块将雪崩光电二极管接收到的光信号进行处理还原波形。 | 1 | 个 | 康威科技
70 | 模拟评估控制板 | SDP-S |  |  | 通过USB 2.0高速端口与PC建立连接，SDP-S有一个120引脚连接器，可连接串行接口外设到相连的SDP兼容型子板。具有可配置的SPI、I2C和GPIO通信线路。 | 1 | 个 | 亚德诺/ADI
71 | 射频MCX连接器 | MCX-KE |  |  | 射频MCX连接器，直插焊接座子 | 10 | 个 | 康威科技
72 | 射频SMA连接线 | SMA公头红黑鳄鱼夹测试线 |  |  | SMA公头红黑鳄鱼夹测试线 | 2 | 根 | 康威科技
73 | 射频偏脚SMA连接器 | SMA-KE |  |  | SMA侧插焊接座子偏脚1.6mm | 10 | 个 | 康威科技
74 | 射频弯角SMA连接器 | SMA-KWE |  |  | 射频弯角SMA连接器，90°弯角直插 | 10 | 个 | 康威科技
75 | 射频网分仪延长测试线 | SMA-JJ | 0.2MX2，0.3MX2，0.5MX2 | DC-6GHZ | 402半柔电缆跳线 | 6 | 根 | 卓翔电子
76 | 衰减器 | XQY-SMAJKS-6-5W-15DB |  | DC-6GHz | 功率5W，阻抗50Ω，SMA母转公，衰减值1-50dB。 | 2 | 个 | 芯启源
77 | 同轴连接器BNC公转SMA公 |  |  |  | 同轴连接器BNC公转SMA公，0.5m | 5 | 根 | KEYSIGHT
78 | 同轴连接器N公转SMA公 | 同轴连接器N公转SMA公 |  |  |  | 5 | 个 | 卓翔电子
79 | 同轴连接器N公转SMA母 | 同轴连接器N公转SMA母 |  |  |  | 2 | 个 | 卓翔电子
80 | 芯片电动吸嘴 | HAKKO 393 |  |  | 内置手动式真空泵，采用消静电材料设计，用于吸取集成电路。 | 1 | 个 | HAKKO
81 | 信号发生器模块 | KV-DDG002 | mini USB转接线 |  | 产生任意相对关系的1对方波，双通道脉宽（占空）独立可调，50ns-10s，步进10ns。双通道延时(时序)独立可调，0-10S，步进10ns。通道周期(频率)独立可调，500ns~10s，，步进10ns。 | 1 | 套 | 康威科技
82 | 信号转接线 | RS232转TTL电平3.3V |  |  | usb转DB9串口线9针公头com口RS232电平工业级TTL电平3.3V(选第二项) | 4 | 根 | 立信电子
83 | 雪崩光电二极管探测器 | LSIAPD-50-B-1A |  | 带宽2.5Ghz | 响应波长800-1700nm，带宽2.5GHz铟镓砷APD，暗电流0.8nA@M=10，封装TO-46。 | 2 | 个 | 康威科技
84 | 有源晶振模块-100Mhz | 有源晶振模块-100Mhz |  |  | 供电电压3.3V-5V，直接频率输出100Mhz。 | 1 | 个 | 康威科技
85 | 有源晶振模块-40Mhz | 有源晶振模块-40Mhz |  |  | 供电电压3.3V-5V，直接频率输出40Mhz。 | 1 | 个 | 康威科技
86 | 转接板 | SOP8单面(10片) |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
87 | 转接板 | SOT89/223转接板（10片） |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
88 | 转接板 | SOT23 MSOP10 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
89 | 转接板 | QFN32 QFP32转接板(5片) |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
90 | 转接板 | SSOP24 (5片) |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
91 | 转接板 | SOP16 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
92 | 转接板 | SOP28 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
93 | 转接板 | FQFP TQFP 32 44 64 80 100 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
94 | 转接板 | SHT20/SHT30 |  |  | 光板 | 5 | 片 | zave
95 | 转接板 | SHT10/SHT20 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
96 | 转接板 | 贴片转直插0805 0603 0402 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
97 | 转接板 | SOP8 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
98 | 转接板 | SOP24 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
99 | 转接板 | SOP14 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
100 | 转接板 | HTQFP QFN48 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
101 | 转接板 | SOP20 |  |  | 光板 | 10 | 片 | zave
102 | 转接器 | N公头转SMA母 |  |  | N公头转SMA母 | 3 | 个 | 泰莱微波
103 | 转接器 | N公头转SMA公 |  |  | N公头转SMA母 | 3 | 个 | 泰莱微波